linearity:

- measured ratio = [activity with tube O] / [activity of lineator combination]

| combination # | lineator combination | m ci | measured ratio | Expected ratio | percentage difference % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | O | 309.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 2 | O+A | 92.60 | 3.34 | 3.32 | 0.56 |
| 3 | O+B | 41.00 | 7.54 | 7.18 | 4.93 |
| 4 | O+A+B | 11.99 | 25.77 | 24.78 | 3.98 |
| 5 | O+C | 2.39 | 129.29 | 131.00 | 1.30 |
| 6 | O+A+C | 0.70 | 438.92 | 429.41 | 2.21 |
| 7 | O+B+C | 0.34 | 908.82 | 912.50 | 0.40 |
| 8 | O+B+A+C | 0.10 | 3143.44 | 3088.46 | 1.78 |

| requirement | upon installation and then every three months |
| --- | --- |
| Limit (10%) | All measurements are within 10% |
| Test duration | Not to exceed 4 minutes |
| Test passed/failed | passed |

.

Plotting the activity in m ci (on a log scale) vs. combination# gives the following graph, which indicates the linear behavior.